Приложение №1

к извещению о проведении закупки

Описание объекта закупки

| № | Наименование изделия | Техническое задание | Потребность |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кол-во изд. / шт. |
| 1 | Слуховые аппараты Цифровые заушные сверхмощные ОКПД 2: 26.60.14.120 КТСР: 17-01-05 КТРУ: 26.60.14.120-00000004 КОЗ: 01.28.17.01.05 | Максимальный ВУЗД 90: не менее 139 дБ; Максимальное акустическое усиление: не менее 79дБ; Частотный диапазон (диапазон воспроизводимых частот): не уже 0,2 – 5,1 кГц; Не менее 3 (трёх) независимо настраиваемых акустических программ для пользовательского прослушивания; Аппарат должен: Обрабатывать акустический сигнал цифровым образом с применением многоканальной (не менее 17 каналов цифровой обработки) или бесканальной технологии; Адаптивно изменять чувствительность микрофона в зависимости от пользовательской окружающей акустической обстановки; Автоматически изменять настройку параметров работы в зависимости от окружающей пользователя акустической обстановки; | 40 |
| 2 | Слуховые аппараты Цифровые заушные мощные ОКПД 2: 26.60.14.120 КТСР: 17-01-06 КТРУ: 26.60.14.120-00000004 КОЗ: 01.28.17.01.06 | Максимальный выходной уровень звукового давления, при входном уровне звукового давления, равном 90 дБ (ВУЗД 90): не более 135 дБ; Максимальное акустическое усиление: не менее 70 дБ; Частотный диапазон (диапазон воспроизводимых частот): не уже 0,2 – 5,5 кГц; Не менее 3 (трёх) независимо настраиваемых акустических программ для пользовательского прослушивания; Аппарат должен: Обрабатывать акустический сигнал цифровым образом с применением многоканальной (не менее 17 каналов цифровой обработки) или бесканальной технологии; Адаптивно изменять чувствительность микрофона в зависимости от пользовательской окружающей акустической обстановки; Автоматически изменять настройку параметров работы в зависимости от окружающей пользователя акустической обстановки; Адаптивно подавлять сигнал обратной акустической связи при его возникновении | 50 |
| 3 | Слуховые аппараты Цифровые заушные средней мощности ОКПД 2: 26.60.14.120 КТСР: 17-01-07 КТРУ: 26.60.14.120-00000004 КОЗ: 01.28.17.01.07 | Максимальный ВУЗД 90: не менее 125 дБ; Максимальное акустическое усиление: не менее 55 дБ; Частотный диапазон (диапазон воспроизводимых частот): не уже 0,2 – 5,5 кГц; Аппарат должен обрабатывать акустический сигнал цифровым образом с выделением не менее 6 каналов; Не менее 3 (трёх) независимо настраиваемых акустических программ для пользовательского прослушивания. | 20 |
|  |  | ИТОГО: | 110 |

Требования к качеству

Поставляемые слуховые аппараты должны быть новыми, строго соответствовать указанным характеристикам, соответствовать требованиям государственных стандартов, техническим условиям и не иметь дефектов, связанных с оформлением, материалами и качеством изготовления.  Получателю будет передан новый слуховой аппарат, пригодный для использования по назначению в течение гарантийного срока их эксплуатации.

Обязательно наличие регистрационного удостоверения на слуховой аппарат, а также декларации о соответствии.

Несоответствие качества будет определяться на основании письменного обращения получателя.

Требования к безопасности

Требования к слуховому аппарату, реализуемому на территории Российской Федерации, устанавливаются в соответствии с ГОСТ Р 51024- 2012 Аппараты слуховые электронные реабилитационные (Технические требования и методы испытаний), ГОСТ 6343-74 Телефоны. Методы измерений электроакустических параметров, ГОСТ 12090-80 Частоты для акустических измерений. Предпочтительные ряды, ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия.  Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды, ГОСТ Р 50444-2020 Приборы, аппараты и оборудование медицинские, Общие технические условия, ГОСТ РИСО 2859-1-2007 Статистические методы. Процедуры выборочного контроля по альтернативному признаку, Часть 1. Планы выборочного контроля последовательных партий на основе приемлемого уровня качества. ГОСТ Р МЭК 60318-5-2010 Электроакустика. Имитаторы головы и уха. Часть 5. Эталонная камера объемом 2см для измерения параметров слуховых аппаратов и телефонов с ушными вкладышами.

При использовании изделия по назначению не должно создаваться угрозы для жизни, здоровья потребителя, не должен быть причинен вред его имуществу (Закон РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»).

Требования к маркировке, упаковке и отгрузке

Упаковка слухового аппарата должна осуществляться в соответствии с требованиями п. 4.11.5 ГОСТ Р 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний» и должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортирования к месту пользования по назначению.

Маркировка слухового аппарата – по ГОСТ Р 50444-2020 пункт 11.1.1. должна содержать:

- наименование или обозначение типа (вида, модели) изделия;

- идентификационный (серийный/заводской) номер;

- месяц и год изготовления изделия;

- наименование и/или товарный знак предприятия-изготовителя.

Транспортирование слухового аппарата проводится по группе 5 ГОСТ 15150-69 пункт 8.1 - крытым транспортом всех видов, в том числе в отапливаемых герметизированных отсеках самолетов, в соответствии с правилами перевозок, действующими на транспорте каждого вида, при температуре не ниже минус 40ºС, железнодорожным, автомобильным транспортом и иными способами.

Условия хранения слухового аппарата: в упаковке изготовителя – по группе 1 ГОСТ 15150-69 пункт 8.2.

Требования к сроку и (или) объему предоставленных гарантий

В соответствии с Приказом Минтруда России от 05.03.2021 № 107н «Об утверждении сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическим изделиями до их замены» срок пользования техническими средствами реабилитации, протезом и протезно-ортопедическим изделием (далее ТСР) исчисляется с даты предоставления его получателю.

В случае, если сроки службы, установленные изготовителем ТСР, превышают сроки пользования ТСР, утвержденные приказом Минтруда России, замена таких ТСР будут осуществляться региональным отделением по истечении сроков службы, установленных изготовителем ТСР.

В соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 05.03.2021 № 107н "Об утверждении сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями до их замены» срок пользования слуховым аппаратом составляет 4 года.

Поставщик должен гарантировать надлежащее качество слухового аппарата со стандартными ушными вкладышами, отсутствие в них дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения Поставщика при нормальном использовании в обычных условиях эксплуатации.

Поставщик обязан предоставить гарантийный срок на выданное изделие:

Гарантийный срок эксплуатации слухового аппарата исчисляется с момента передачи слухового аппарата Получателю и должен составлять не менее 12 (двенадцати) месяцев.

В период гарантийного срока эксплуатации, в случае обнаружения недостатков, Поставщик обязан принять у получателя некачественное изделие и обеспечить его доставку к месту проведения гарантийного ремонта, при этом получатель и Заказчик не несут расходов, связанных с осуществлением гарантийного ремонта. Срок выполнения гарантийного ремонта со дня обращения получателя не должен превышать 20 рабочих дней. Обеспечение возможности ремонта и устранения недостатков при обеспечении Получателей изделиями осуществляется в соответствии с Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей». В случае невозможности осуществления гарантийного ремонта изделий, Поставщик должен осуществить замену такого изделия.   После ремонта или замены вернуть изделие получателю. В связи с тем, что передача изделий осуществляется непосредственно получателю, Поставщик должен вместе с изделием передать получателю гарантийный талон или иной документ, содержащий сведения, необходимые для обращения к Исполнителю по вопросам гарантийного ремонта или замены изделия, а также адрес и режим работы Поставщика на территории Кабардино-Балкарии.

Место поставки товара:

Согласно реестру получателей Товара, в пределах административных границ Кабардино-Балкарской Республики с правом выбора одного из способов получения Товара (по месту жительства получателя (месту пребывания, фактического проживания), в том числе службой доставки (почтовым отправлением), в пунктах выдачи).

Срок поставки товаров:

В течение 25 календарных дней со дня заключения контракта, Товар (сто процентов общего объема) должен быть поставлен на территорию Кабардино-Балкарской Республики и предъявлен до выдачи Получателям Заказчику для выборочной проверки на соответствие их количества, комплектности, качества в соответствии с техническим заданием. Проверка осуществляется в срок не позднее пяти рабочих дней после поставки ста процентов общего объема Изделий.

Поставка Товара Получателям не должна превышать 30 календарных дней, а в отношении Получателей из числа получателей, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, 7 календарных дней со дня получения Поставщиком реестра получателей Товара.