Приложение №1

к Извещению

об осуществлении закупки

Описание объекта закупки

(Технические требования)

Наименование объекта закупки: Поставка технических средств реабилитации (Слуховые аппараты цифровые заушные) для обеспечения в 2024 году Получателей.

| № п/п | Наименование Товара | КТРУ/ ОКПД2 | Кол-во, шт. | Наименование характеристики | Значение характеристики | Инструкция по заполнению характеристик в заявке |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Наименование по коду КТРУ: Аппарат слуховой заушный воздушной проводимости | 26.60.14.120-00000004 / 26.60.14.120 | 50 | Наименование технического средства реабилитации по Приказу Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13.02.2018 № 86н | Слуховой аппарат цифровой заушный средней мощности | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  | Максимальное усиление, децибел | ≥ 50 и ≤ 65 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  | Программ прослушивания | ≥ 4 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  | Комплект | В комплекте элемент питания и ушной вкладыш | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  | Система шумоподавления | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  | Направленный микрофон | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  | ВУЗД 90, децибел | ≥ 120 и ≤ 130 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  | Количество каналов цифровой обработки звука | ≥ 4 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| 2. | Наименование по коду КТРУ: Аппарат слуховой заушный воздушной проводимости | 26.60.14.120-00000004 / 26.60.14.120 | 80 | Наименование технического средства реабилитации по Приказу Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13.02.2018 № 86н | Слуховой аппарат цифровой заушный мощный | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  | Программы прослушивания | ≥ 4 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  | ВУЗД 90, децибел | ≥ 131 и ≤ 136 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  | Направленный микрофон | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  | Система шумоподавления | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  | Система динамического подавления обратной связи | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  | Максимальное усиление, децибел | ≥ 65 и ≤ 75 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  | Количество каналов цифровой обработки звука | ≥ 4 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  | Комплект | В комплекте элемент питания и ушной вкладыш | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 3. | Наименование по коду КТРУ: Аппарат слуховой заушный воздушной проводимости | 26.60.14.120-00000004 / 26.60.14.120 | 40 | Наименование технического средства реабилитации по Приказу Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13.02.2018 № 86н | Слуховой аппарат цифровой заушный сверхмощный | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  | Максимальное усиление, Децибел | ≥ 70 и ≤ 82 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  | Программы прослушивания | ≥ 4 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  | ВУЗД 90, децибел | ≥ 131 и ≤ 142 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  | Система шумоподавления | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  | Направленный микрофон | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  | Система динамического подавления обратной связи | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  | Подавление шумов микрофона (тихих шумов) | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  | Количество каналов цифровой обработки звука | ≥ 4 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  | Комплект | В комплекте элемент питания и ушной вкладыш | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |

Обоснование необходимости использования других показателей, требований, условных обозначений и терминологии:

Так как Заказчиком при описании объекта закупки дополнительно к установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, законодательством Российский Федерации о стандартизации показателям, требованиям, условным обозначениям и терминологии, применяются другие показатели, требования, условные обозначения и терминология, необходимость их использования в отношении объекта закупки Заказчик обосновывает следующим образом.

Использование Заказчиком при описании товара функциональных и технических характеристик обусловлено потребностью Получателя технического средства реабилитации и индивидуальной программой реабилитации или абилитации инвалида (ИПРА).

Срок пользования товаром устанавливается в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 05.03.2021 г. № 107н «Об утверждении сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями».

В соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» и Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2012 г. № 1416 «Об утверждении правил государственной регистрации медицинских изделий» на все товары должны быть регистрационные удостоверения.

Поставка товаров осуществляется при наличии документов, подтверждающих соответствие товара (регистрационное удостоверение, сертификат соответствия или декларация о соответствии), в случае если законодательством Российской Федерации предусмотрено наличие таких документов.

Товар должен быть новым (ранее неиспользованным), не содержать восстановленных (отремонтированных) или бывших в употреблении деталей, не иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном использовании, и изготовлен в соответствии действующими требованиями:

ГОСТ Р ИСО 9999-2019 Национальный стандарт Российской Федерации. Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология,

ГОСТ Р 51024-2012 Национальный стандарт Российской Федерации. Аппараты слуховые электронные реабилитационные. Технические требования и методы испытаний,

ГОСТ Р 52770-2023 Национальный стандарт Российской Федерации. Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний,

ГОСТ ISO 10993-1-2021 Межгосударственный стандарт Российской Федерации. Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования в процессе менеджмента риска,

ГОСТ ISO 10993-5-2023 Межгосударственный стандарт Российской Федерации. Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы in vitro.

ГОСТ ISO 10993-10-2023 Межгосударственный стандарт Российской Федерации. Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия,

ГОСТ Р МЭК 60118-14-2003 Государственный стандарт Российской Федерации. Аппараты слуховые программируемые. Технические требования к устройствам цифрового интерфейса. Размеры электрических соединителей

Сырье и материалы, из которых изготавливается товар, не должны выделять токсичных веществ при эксплуатации, а также воздействовать на поверхности (одежду, кожу Получателя и т.д.) с которым контактируют при их нормальной эксплуатации, они должны быть разрешены к применению Федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативно – правовое регулирование в сфере здравоохранения.

Товар не должен выделять при эксплуатации токсичных и агрессивных веществ и не должен оказывать раздражающего действия.

При использовании товара по назначению не должно создаваться угрозы для жизни и здоровья Получателя.

Товар должен соответствовать требованиям безопасности для здоровья человека и санитарно-гигиеническим требованиям, предъявляемым к данному товару.

Товар должен компенсировать имеющиеся у Получателя функциональные нарушения, степень ограничения жизнедеятельности, а также отвечать социальным требованиям:

- безопасность для кожных покровов;

- эстетичность;

- комфортность;

- простота пользования.

При выдаче Получателям слуховых аппаратов должна производиться настройка слуховых аппаратов. В связи с тем, что настройка слуховых аппаратов является медицинской услугой, у участника закупки (соисполнителя) обязательно наличие действующей лицензии (со всеми приложениями) или выписки из реестра лицензий на медицинскую деятельность по оказанию специализированной медицинской помощи, включающей работы (услуги) по сурдологии – оториноларингологии (Федеральный закон от 04.05.2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»; Постановление Правительства РФ от 16.04.2012 № 291 "О лицензировании медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково") или осуществление участником закупки (соисполнителем) деятельности по слухопротезированию в соответствии с профессиональным стандартом «Специалист в области слухопротезирования (сурдоакустик)», утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 10.05.2016 г. №226н, зарегистрированным в Минюсте России 30.05.2016 г. №42332».

Поскольку после первичной настройки слухового аппарата, может потребоваться повторная или дополнительная его настройка, Поставщик (соисполнитель) обязан осуществлять дополнительную индивидуальную настройку слухового аппарата в течение всего срока действия государственного контракта.

Обязательно наличие гарантийных талонов, дающих право на бесплатный ремонт товара во время гарантийного срока пользования.

Обязательно указание адресов специализированных мастерских, в которые следует обращаться для гарантийного ремонта товара или устранения неисправностей.

Срок гарантийного ремонта товара со дня обращения Получателя не должен превышать 20 (двадцать) рабочих дней.

Товар должен быть уложен в индивидуальную упаковку. Упаковка товара должна обеспечивать его защиту от повреждений, порчи (изнашивания), или загрязнения во время хранения и транспортирования к месту использования по назначению.

Упаковка товара должна иметь необходимые маркировки, наклейки, пломбы, а также давать возможность определить количество содержащегося в ней товара (опись, упаковочные ярлыки или листы) в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Маркировка упаковки товара должна включать:

- условное обозначение группы товаров, товарную марку (при наличии), обозначение номера товара (при наличии);

- страну-изготовителя;

- наименование предприятия-изготовителя, юридический адрес, товарный знак (при наличии);

- отличительные характеристики товара в соответствии с их техническим исполнением (при наличии);

- номер артикула (при наличии);

- количество товара в упаковке;

- дату (месяц, год) изготовления или гарантийный срок годности (при наличии);

- правила использования (при необходимости);

- штриховой код товара (при наличии);

- информацию о сертификации (при наличии).

Хранение должно осуществляться в соответствии с требованиями, предъявляемыми к данной категории товара.

Транспортировка должна осуществляться любым видом крытого транспорта, обеспечивающим защиту товара от климатических воздействий, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

Место поставки товара:

Поставка товара должна быть осуществлена в Республике Башкортостан, по направлениям Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Республике Башкортостан в соответствии индивидуальными программами реабилитации или абилитации инвалидов (ИПРА), в пунктах выдачи товара или при необходимости до места жительства инвалидов (Получателей технических средств реабилитации на условиях DDР).

В целях удобства Получателей осуществлять выдачу товара в пунктах выдачи товара, максимально приближенных к месту жительства Получателей, используя для этого филиалы, представительства, обособленные подразделения Поставщика (соисполнителя), в оборудованных для этого кабинетах (рабочих местах) в районах Республики Башкортостан.

Срок поставки товара:

С даты получения от Заказчика реестра Получателей Товара до 25.11.2024 г. должно быть поставлено 100% общего объема товаров.

Поставка Товара Получателям не должна превышать 30 календарных дней, а в отношении Получателей из числа получателей, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, 7 календарных дней со дня получения Поставщиком реестра получателей Товара.