Описание объекта закупки

Техническое задание на выполнение работ по изготовлению протеза плеча

с микропроцессорным управлением

| Наименование Товара по КТРУ (при наличии)/ Позиция КОЗ/ Наименование ТСР в соответствии с гр.3 Классификации | Ед. изм. | Кол-во | Характеристики изделия |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование характеристики | Значение характеристики | Инструкция по заполнению характеристик в заявке |
| Протез плеча с микропроцессорным управлением 03.28.08.04.03 | Шт. | 1 |  |  |  |
|  |  |  | функционально – антропометрические данные: уровень ампутации | верхняя треть плеча | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | объем ампутации (отсутствующий сегмент) | кисть, предплечье, локтевой сустав, часть плеча | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | состояние культи | функциональная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | протезирование | первичное | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | .приемная гильза:наименование разновидности модуля (узла, элемента): | приемная гильза | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | искусственная кисть с микропроцессорным управлением: наименование разновидности модуля (узла, элемента): | искусственная кисть с микропроцессорным управлением | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | функциональные особенности кисти: | 4 кисть с 8-ю и более видами схвата с активными движениями на доминантную конечность | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | комплектность: | искусственная кисть с микропроцессорным управлением | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | конструктивные особенности модуля (узла, элемента) кисти : | пыле-влагозащищенность | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | лучезапястный узел:наименование разновидности модуля (узла, элемента): | лучезапястный узел | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | функциональные особенности лучезапястного узла: | лучезапястный узел с пассивной ротацией | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | локтевой узел:наименование разновидности модуля (узла, элемента): | локтевой узел | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | конструктивные особенности модуля (узла, элемента)локтевого узла : | локтевой узел пассивный с фиксацией в локтевом шарнире и ротацией предплечья относительно плеча | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | крепление:наименование разновидности модуля (узла, элемента): | крепление | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | конструктивные особенности модуля (узла, элемента) крепления: | индивидуальное; | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |

Наименование изделий в соответствии с Приказом Минтруда России от 13.02.2018г. № 86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. № 2347-р».

Качество изготавливаемых Изделий должно соответствовать государственным стандартам (ГОСТ), действующим на территории Российской Федерации, в том числе:

- ГОСТ Р 56138-2021 «Протезы верхних конечностей. Технические требования»;

- ГОСТ Р 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний»,

- ГОСТ Р 51819-2022 «Протезирование и ортезирование верхних и нижних конечностей. Термины и определения»,

-  ГОСТ Р ИСО 22523-2007 «Протезы конечностей и ортезы наружные. Требования и методы испытаний»,

Работы по проведению комплекса медицинских, технических и организационных мероприятий, направлены на частичное восстановление опорно-двигательных функций или устранение косметических дефектов верхних конечностей получателей с помощью протезов. При необходимости работы по протезированию должны осуществляться в условиях стационара. Каждый протез подвергается техническому контролю на соответствие требованиям технических условий, комплекта документации и медицинского заказа.

Приемная гильза протеза конечности должна изготавливаться по индивидуальным параметрам получателя (по слепку культи получателя), предназначается для размещения в нем культи или пораженной конечности, обеспечивая взаимодействие человека с протезом конечности.

Функциональный узел протеза конечности должен выполнять заданную функцию и имеет конструктивно-технологическую завершенность.

Протез верхней конечности – протезно-ортопедическое изделие, заменяющее частично или полностью отсутствующую, или имеющую врожденные дефекты верхнюю конечность и служащее для восполнения косметического и (или) функционального дефекта.

Работы по обеспечению получателя протезами конечностей – предусматривают индивидуальное изготовление, обучение пользованию и выдачу протезно-ортопедического изделия.

Требования к качеству работ

- приёмная гильза и крепления протеза не должны вызывать потертостей, сдавливания, ущемления и наплывов мягких тканей, нарушений кровообращения и болевых ощущений при использовании протеза;

- материалы приёмных гильз, контактирующих с телом человека, должны быть разрешены к применению Минздравсоцразвитием России;

- узлы протеза должны быть стойкими к воздействию физиологических растворов (пота);

- металлические детали протезов должны быть изготовлены из коррозийно-стойких материалов или защищены от коррозии специальными покрытиями;

- функциональный узел протеза должен выполнять заданную функцию и иметь конструктивно-технологическую завершенность;

- протез конечности должен восполнять форму и внешний вид отсутствующей её части;

- при использовании протеза по назначению не должно создаваться угрозы для жизни и здоровья Получателя, окружающей среды, а также использование протеза не должно причинять вред имуществу Получателя при его эксплуатации;

- материалы, применяемые для изготовления протеза, не должны содержать ядовитых (токсичных) компонентов, не должны воздействовать на цвет поверхности, с которой контактируют те или иные детали протеза при его нормальной эксплуатации;

- протез не должен иметь дефектов, связанных с материалами или качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения Подрядчика при нормальном использовании в обычных условиях;

- протез должен соответствовать индивидуальным размерам и ввиду имеющейся патологии Получателя;

-  протез должен быть новым, свободным от прав третьих лиц.

Работы по обеспечению получателей протезами должны быть выполнены с надлежащим качеством и в установленные сроки.

Проведение работ по изготовлению протезов осуществляется при наличии документов, подтверждающих качество изготавливаемых протезов:

- действующих сертификатов соответствия / деклараций о соответствии на изготавливаемые протезно-ортопедические изделия, в том числе на полуфабрикаты к протезно-ортопедической продукции (при наличии),

- протоколов испытаний (при наличии),

- технических условий или иных документов, в соответствии с которыми осуществляется изготовление протеза (при наличии).

Исполнитель должен изготавливать протезы, удовлетворяющие следующим требованиям:

- не создается угрозы для жизни и здоровья получателя, окружающей среды, а также использование протезов не причиняет вред имуществу получателя при его эксплуатации;

- материалы, применяемые для изготовления протезов, разрешены к применению Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации, а также не содержат ядовитых (токсичных) компонентов, не воздействуют на цвет поверхности, с которой контактируют те или иные детали протеза при его нормальной эксплуатации;

- протезы не имеют дефектов, связанных с материалами или качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения Исполнителя при нормальном использовании в обычных условиях.

При необходимости отправка протезов к месту нахождения получателя должна осуществляться с соблюдением требований ГОСТ 20790-93/ГОСТ Р 50444-2020 «Приборы аппараты и оборудование медицинские. Общие технические условия», ГОСТ Р 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний» к маркировке, упаковке, хранению и транспортировке.

Упаковка протезов должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортировки к месту использования по назначению.

Временная противокоррозионная защита протезов производится в соответствии с требованиями ГОСТ 9.014-78 «Единая система защиты от коррозии и старения. Временная противокоррозионная защита изделий. Общие требования», а также стандартов и ТУ на протезы конкретных групп, типов (видов, моделей).

Срок пользования изделием должен быть не менее сроков пользования, установленных Приказом Минтруда России от 05.03.2021г. № 107н "Об утверждении Сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями до их замены".

При выдаче готового протеза должна осуществляться выдача гарантийного талона.

Гарантийные обязательства (требования к гарантийному сроку результата работ и (или) объему предоставления гарантий их качества, к гарантийному обслуживанию)

Гарантийный срок на протезы верхних конечностей 12 месяцев.

Гарантийный срок на протезы устанавливается со дня выдачи готового изделия в эксплуатацию, в течение этого срока предприятие-изготовитель производит замену или ремонт изделия бесплатно.

Исполнитель должен осуществлять гарантийный ремонт протезов в период гарантийного срока.

Срок выполнения гарантийного ремонта не должен превышать 20 рабочих дней с момента обращения Получателя.

Протез должен иметь установленный производителем срок службы не менее срока пользования, утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 05.03.2021 года № 107н «Об утверждении сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями до их замены».

Место, условия и сроки (периоды) выполнения работ

Место выполнения работ - РФ, по месту нахождения Исполнителя. Прием заказов, примерка, подгонка, обучение пользованию, при наличии направления Заказчика.

- Сроки выполнения работ – с даты заключения Контракта до 28 декабря 2024 года.

Заместитель начальника ООИТСР   				         Мусаев И.Л.