Приложение №1

Техническое задание

на выполнение работ по изготовлению протеза плеча с микропроцессорным управлением

| п/п | Наименование товара, номер вида технического средства реабилитации (изделия) и его наименование согласно Приказа Минтруда 86н | Кол- во | Единица измерения | Функциональные характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 08-04-03 - Протез плеча с микропроцессорным управлением | 1 | шт | 1.1 уровень ампутации: средняя треть плеча; 1.2 объем ампутации, отсутствующий сегмент: кисть, предплечье, локтевой сустав, часть плеча; 1.3 состояние культи: функциональная; 2.1 наименование разновидности модуля (узла, элемента): приемная гильза; 3.1 наименование разновидности модуля (узла, элемента): вкладные элементы; 3.2 конструктивные особенности вкладных элементов: вкладная гильза из силикона; 3.3 функциональные особенности вкладных элементов: защита культи при болезненных и рубцово- измененных культях; 4.1 наименование разновидности модуля (узла, элемента): искусственная кисть с микропроцессорным управлением; 4.2 функциональные особенности искусственной кисти с микропроцессорным управлением: кисть с одной парой активных движений 4.3 комплектность: искусственная кисть с микропроцессорным управлением; 5.1 наименование разновидности модуля (узла, элемента): лучезапястный узел; 5.2 конструктивные особенности модуля (узла, элемента), вариант исполнения: лучезапястный узел с пассивной ротацией; 6.1 наименование разновидности модуля (узла, элемента): локтевой узел; 6.2 конструктивные особенности модуля (узла, элемента), вариант исполнения: локтевой узел пассивной с фиксацией в локтевом шарнире и ротацией предплечья относительно плеча 7.1 наименование разновидности модуля (узла, элемента): крепление; 7.2 конструктивные особенности крепления: крепление индивидуальное Протез плеча с внешним источником энергии 2-х канальный, с электромеханической кистью и с составной приемной гильзой индивидуального изготовления по слепку из слоистого пластика. С локтем ErgoArm или эквивалент. Шарнир способен выдерживать нагрузку до 230 Н, при длине локтевого сегмента 305 мм. Протез предназначен для частичной компенсации врожденных и ампутационных врожденных и ампутационных дефектов плеча при сохранении плечевого сустава. Подходит для взрослых от 18 лет. Протез состоит из: - модуля кисти с электромеханическим приводом, - механизма пассивной ротации, - модуля локтя: ErgoArm или эквивалент. Шарнир способен выдерживать нагрузку до 230 Н, угол допустимого сгиба от 150 до 145 0; - система управления и электроснабжения, включая ЭМГ-датчики, электрокабели, плату управления, аккумулятор; - культеприемной гильзы; - гильзы плеча (внешняя гильза); - косметической оболочки (опционально по выбору пользователя). Гильза предплечья изготавливается индивидуально для каждого пользователя, остальные элементы протеза имеют стандартные типоразмеры. Схват и раскрытие пальцев протеза активные: посредством работы электродвигателя в модуле кисти первый (большой) палец и остальные 4 пальца сводятся друг к другу (схват) и раскрываются относительно друг друга. В протезе предусмотрен один схват (жест) – щепоть. Ладонь и кончики пальцев оснащены противоскользящими силиконовыми накладками. Возможна опция с токопроводящими (touchscreen) напальчниками для работы с сенсорными экранами. Внешний вид: - предусмотрены два варианта внешнего вида кисти протеза по желанию пользователя: дизайнерский пластиковый корпус, окрашенный в выбранный цвет, либо косметическая оболочка; При выборе дизайнерского пластикового корпуса кисти пользователь определяет: Цвет для каждой пластиковой детали протеза отдельно: из базовой палитры цветов.. Тип поверхности протеза: глянцевый или матовый; Цвет гильзы плеча; Цвет культеприемной гильзы; При выборе варианта с внешним косметической оболочкой пользователь определяет: Цвет косметической оболочки: из базовой палитры цветов; Цвет гильзы плеча; Цвет культеприемной гильзы; Ладонь и кончики пальцев оснащены противоскользящими силиконовыми накладками (ладошка и напальчники). Могут быть оснащены токопроводящими (touchscreen) напальчниками черного цвета. Управление: Управление протезом осуществляется за счет регистрации на поверхности кожи культи электромиографического сигнала посредством датчиков, зафиксированных во внутренней гильзе. Управление протезом – одно/двухканальное. Питание: В качестве источника энергии служит заряжаемый, несъемный литий-ионный аккумулятор с защитой от перезаряда. Зарядка – стандартный разъем USB-Type C. Ротация кисти относительно предплечья: Протеза имеет пассивную ротацию кисти относительно предплечья. Культепримная гильза: Приемная гильза изготавливается из термолина. Удержание протеза на культе за счет системы строп, перекинутых через плечевой пояс. Внешняя гильза изготавливается по индивидуальной приемной гильзе путем ламинации. |

Выполняемые работы по изготовлению протеза плеча с микропроцессорным управлением должны производиться с учетом анатомических дефектов верхних конечностей, индивидуально для пациента, при этом максимально должно быть учтено физическое состояние, индивидуальные особенности пациента, его психологический статус, профессиональная и частная жизнь, индивидуальный уровень двигательной активности.

Внешний вид и форма протеза должны соответствовать внешнему виду и форме здоровой конечности.

Протез должен соответствовать эргономическим требованиям и требованиям эстетики.

Протез должен быть прочным и выдерживать нагрузки, возникающие при его применении пользователем.

Протез должен выдерживать ударные нагрузки, возникающие при неправильном обращении и случайном падении с высоты 1 м. на жесткую поверхность.

Протез должен быть устойчив к воздействию агрессивных биологических жидкостей (пота).

Движения в подвижных соединения протеза должны быть плавными и без заеданий.

Элементы крепления протеза должны надежно удерживать его на культе пользователя и не вызывать потертостей, сдавливания и образования наплывов мягких тканей, а также недопустимых нарушений кровообращения и болевых ощущений.

На поверхности металлических и пластмассовых деталей не допускаются трещины, забоины, вмятины, расслоения материала, заусенцы и острые кромки.

Протезы с микропроцессорным управлением должны отвечать требованиям по обеспечению электромагнитной совместимостью ГОСТ Р ИСО 22523-2014 (раздел 7).

Металлические детали протеза изготавливают из коррозионно-стойких материалов, имеющих защитные или защитно-декоративные покрытия по ГОСТ 9.301.

Материалы приемных гильз протеза, контактирующие с телом пользователя, должны соответствовать требованиям биологической безопасности по ГОСТ ISO 10993-1, ГОСТ ISO 10993-10 и ГОСТ Р 52770.

Протезы должны быть приспособлены (доступны) для чистки (от пыли, и (или) загрязненных материалов), дезинфекции и санитарно-гигиенической обработки и выдерживать дезинфекцию и чистку простыми доступными чистящими средствами и дезинфицирующими средствами без повреждения протезов.

Выполнение работ должно осуществляться на основании направления, выдаваемого Заказчиком.

Подрядчик обязан предоставить возможность обучения инвалида правилам пользования протезом.

Работы должны быть выполнены с надлежащим качеством и в установленные сроки. Выполнение работ должно осуществляться Подрядчиком лично, без привлечения соисполнителей.

Упаковка протеза должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортировки к месту использования по назначению.

Срок пользования, в течение которых изделие должно сохранять свои технические, качественные и функциональные характеристики должен составлять  не менее  3-х лет.

Протез должен быть ремонтопригодным в течение всего срока службы.

Требования к гарантийному сроку товара: Гарантийный срок на протез предплечья с микропроцессорным управлением и  протез плеча с микропроцессорным управлением устанавливается со дня выдачи готового изделия в эксплуатацию и составляет 18 месяцев.

Гарантийный ремонт протеза или замена изделия в связи с обеспечением изделием ненадлежащего качества или в связи с неправильным определением размера изделия должна осуществляться за счет Подрядчика в период гарантийного срока.

Исполнитель обязан указать индивидуальный номеров изделия или комплектующих протезов (серийный номер).

Срок службы протеза плеча с микропроцессорным управлением должен быть не менее 3лет.

Требования к порядку выполнения работ: выполнение работ осуществляется в течение 45  календарных дней со дня получения направления (направлений), выдаваемого Заказчиком.

Место выполнения работ: стационар протезно-ортопедического предприятия.

Срок выполнения работ: не позднее 01.09.2024 года.

Исполнитель: Кара-Сал Ч.М.