**Описание объекта закупки**

Наименование объекта закупки: Поставка технических средств реабилитации – Противопролежневые матрацы полиуретановые.

Количество: **200 штук.**

Противопролежневые матрацыпредназначены для профилактики и лечения пролежней средней и высокой степени риска у Получателей с повреждениями и заболеваниями опорно-двигательного аппарата и центральной нервной системы, тяжелыми соматическими заболеваниями, сопровождающимися длительным вынужденным неподвижным положением тела. Они могут быть использованы в 24-часовом режиме ухода за Получателями.

Срок пользования товаром устанавливается в соответствии с Приказом Минтруда России от 24.05.2013 г. № 215н «Об утверждении сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями до их замены».

 **Требования к качеству товара.**

 Противопролежневые матрацы должны быть изготовлены из специального гипоаллергенного водонепроницаемого нетоксичного материала, который не впитывает запахи и позволяет проводить санитарную обработку.

 В обязательном порядке должно предоставляться регистрационное удостоверение, выданное Росздравнадзором и сертификат соответствия на изделие.

 **Требования к размерам, упаковке, отгрузке товара.**

 На изделие должен быть нанесен товарный знак, установленный для предприятия-изготовителя, и маркировка, не нарушающая покрытие и товарный вид изделия. При этом каждое изделие должно быть уложено в индивидуальную упаковку, предохраняющую его от повреждений при транспортировке и хранении. В комплект поставки противопролежневого матраца должно входить само изделие и паспорт с гарантийным талоном на сервисное обслуживание изделия.

**Требования к сроку и (или) объему предоставленных гарантий качества товара**

Гарантийный срок эксплуатации не менее 3 лет. Срок гарантийного ремонта со дня обращения Получателя не должен превышать 14 рабочих дней.

Обязательно наличие гарантийных талонов, дающих право на бесплатный ремонт изделия во время гарантийного срока пользования.

Обязательно указание адресов специализированных мастерских, на территории Республики Дагестан, в которые следует обращаться для гарантийного ремонта изделия или устранения неисправностей.

Обеспечение возможности ремонта и технического обслуживания, устранения недостатков при обеспечении Получателей противопролежневыми матрацами осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей».

**Технические Характеристики**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | **Наименование Товара по КТРУ (при наличии)/ Позиция КОЗ/ Наименование ТСР в соответствии с гр.3 Классификации** | **Кол-во (шт.)** |  **Характеристики Товара** |  |
| Наименование характеристики | Значение характеристики | Единица измерения характеристики | Инструкция по заполнению характеристик в заявке |
| 1 | **КТРУ:****22.19.71.190-00000006 - Матрас противопролежневый с наполнителем из пеноматериала** **КОЗ:****01.28.10.01.01 10-01-01****Противопролежневый матрац полиуретановый** | **200** | ***Каталогом товаров, работ, услуг не предусмотрено*** |  |
| ***Дополнительные потребительские свойства, в том числе функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики Товара*** |  |
| **Количественные** |  |
| Допустимая нагрузка на изделие | Не менее 120 | Килограммов (кг) | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Длина | Не менее 1950 | Миллиметров (мм.) | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Ширина | Не менее 850 | Миллиметров (мм.) | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| толщина | Не менее 80 | Миллиметров (мм.) | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| **Качественные** |  |
|  Противопролежневый матрац полиуретановый:  | Противопролежневый матрац полиуретановый должен быть предназначен для профилактики и лечения пролежней у пользователей с повреждениями и заболеваниями опорно-двигательного аппарата и центральной нервной системы, тяжелыми соматическими заболеваниями, сопровождающимися длительным вынужденным неподвижным положением тела.Матрац противопролежневый полиуретановый должен состоять из не менее чем трех цельнолитых формообразующих подушек. Верхняя поверхность матраца должна быть оформлена из отдельных квадратных ячеек, которые гарантируют надлежащую циркуляцию воздуха. Ячейки под действием веса тела должны двигаться независимо друг от друга и точно адаптироваться к форме и анатомии тела пользователя. Вентиляция между ячейками должна позволять избегать скопления жидкости, эффективную вентиляцию и осушение влаги. Размер ячеек должен быть не менее 10 х 10 мм.Матрац должен быть изготовлен из формованного вязко-эластичного полиуретана.Матрац должен соответствовать следующим техническим характеристикам:- наполняемость внутреннего объема противопролежневых матрацев: вязко-эластичный полиуретан; В комплект должны входить: быстросъемный наружный чехол, руководство пользователя (паспорт) на русском языке, талон на гарантийное и сервисное обслуживание.Каждое изделие должно быть уложено в индивидуальную упаковку, предохраняющую его от повреждений при транспортировке и хранении. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |
|  |  |  |

*Обязательно наличие у Поставщика (или Представителя) в г.Махачкала Товара в следующих объемах:*

|  |  |
| --- | --- |
|  **Срок поставки** | Срок поставки: 100 % поставка Товара в г. Махачкала осуществляется с момента заключения в течении 20 дней для возможности Заказчику провести проверку Товара на соответствие количеству, комплектности и качеству поставляемых Товаров.Поставка Товара Получателям не должна превышать 30 (тридцати) календарных дней, а в отношении Получателей, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, 7 (семи) календарных дней со дня получения Поставщиком реестра получателей Товара. |
|  **Место поставки**  | Республика Дагестан: г. Махачкала. При наличии направлений Фонда доставка производится по месту жительства Получателя. |