Приложение 1

Утверждаю

Заместитель управляющего

А.В. Фугаев

Техническое задание

На поставку технических средств реабилитации (кресел-колясок с ручным приводом для лиц с большим весом прогулочные, комнатные) в 2024 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование | Описание (характеристики) объекта закупки | | | Ед. измерения | Количество | Наименование страны происхождения товара\*\* |
| Наименование показателя  (неизменяемое)\* | Значения показателей, которые не могут изменяться  (неизменяемое) | Изменяемое значение показателей (точное значение устанавливает участник закупки)\*\* |
| 1 | 7-01-07  Кресло-коляска с ручным приводом для лиц с большим весом комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов)    (КОЗ 01.28.07.01.07)  30.92.20.000-00000023 - Кресло-коляска с ручным приводом для лиц с большим весом комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов) | Материал изготовления рамы металлический сплав | Соответствие | Х | Шт. | 15 |  |
| Рама | Складная | Х |
| Механизм складывания | Двойная крестовина, (4 трубы) | Х |
| Привод от обода колес | Наличие | Х |
| Ручки для сопровождающего лица | Наличие | Х |
| Покрытие рамы из порошковой эмали. | Соответствие | Х |
| Тормоза | Наличие | Х |
| Подножки откидные, регулируемые по длине голени | Наличие | Х |
| Ширина сиденья, см. в соответствии с заявкой | Поставляется в 3 типоразмерах  (52+/-1, 55+/-1, 60+/-1) | Х |
| Высота спинки, см. | Х | ≥ 36 |
| Глубина сиденья, см. | Х | ≥ 44 |
| Вес кресло-коляски, кг | Х | ≤ 25 |
| Подлокотники регулируются по высоте. | Соответствие | Х |
| Антиопрокидыватель съемный | Наличие | Х |
| Передние поворотные литые колеса | Соответствие | Х |
| Диаметр передних колес, см. | Х | ≥ 20 |
| Диаметр задних колес, см. | Х | ≥ 60 |
| Сиденье, спинка из синтетической ткани армированной нейлоновыми волокнами | Соответствие | Х |
| Грузоподъемность, кг | Х | ≥ 150 |
| Тип шины задних колес | Х | Пневматические или литые |
| Все материалы, используемые в конструкции, обладают свойствами самогашения | Соответствие | Х |
| 2 | 7-02-08  Кресло-коляска с ручным приводом для лиц с большим весом прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов)  (КОЗ 01.28.07.02.08)  30.92.20.000-00000019 - Кресло-коляска с ручным приводом для лиц с большим весом прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов) | Материал изготовления рамы металлический сплав | Соответствие | Х | Шт. | 20 |  |
| Рама | Складная | Х |
| Механизм складывания | Двойная крестовина, (4 трубы) | Х |
| Привод от обода колес | Наличие | Х |
| Ручки для сопровождающего лица | Наличие | Х |
| Покрытие рамы из порошковой эмали. | Соответствие | Х |
| Тормоза | Наличие | Х |
| Подножки откидные, регулируемые по длине голени | Наличие | Х |
| Ширина сиденья, см. в соответствии с заявкой | Поставляется в 2 типоразмерах  (55+/-1, 60+/-1) | Х |
| Высота спинки, см. | Х | ≥ 36 |
| Глубина сиденья, см. | Х | ≥ 45 |
| Вес кресло-коляски, кг | Х | ≤ 25 |
| Подлокотники регулируются по высоте. | Соответствие | Х |
| Антиопрокидыватель съемный | Наличие | Х |
| Передние поворотные колеса | Пневматические | Х |
| Диаметр передних колес, см. | Х | ≥ 20 |
| Диаметр задних колес, см. | Х | ≥ 60 |
| Сиденье, спинка из синтетической ткани армированной нейлоновыми волокнами | Соответствие | Х |
| Грузоподъемность, кг | Х | ≥ 150 |
| Тип шины задних колес | Пневматические | Х |
| Все материалы, используемые в конструкции, обладают свойствами самогашения | Соответствие | Х |

\* Вносить изменения в наименования показателей не допускается

\*\* Заполняется участником закупки на момент подачи заявки.

Обоснование применения дополнительных характеристик, не включенных в каталог ТРУ:

Технические средства реабилитации являются товарами необходимыми для нормального жизнеобеспечения граждан в соответствии п. 8.3 ч.1 ст. 3 федерального закона 44-ФЗ от 05.04.2013 (с изм.)

Согласно п. 4 Правил, которые установлены постановлением Правительства РФ от 08.02.2017 №145 (далее – Правила), Заказчики обязаны применять информацию, включенную в позицию каталога ТРУ с указанной в ней даты начала обязательного применения. При этом заказчики обязаны при планировании закупки и ее осуществлении использовать информацию, включенную в соответствующую позицию каталога, в том числе указывать согласно такой позиции следующую информацию:

а) наименование товара, работы, услуги;

б) единицы измерения количества товара, объема выполняемой работы, оказываемой услуги;

в) описание товара, работы, услуги (при наличии такого описания в позиции).

Согласно п.п. 5 и 6 Правил заказчики вправе указывать дополнительную информацию, не предусмотренную КТРУ.

В позиции каталога ТРУ по объекту закупки «Кресло-коляска с ручным приводом для лиц с большим весом прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов)» (код 30.92.20.000-00000019), «Кресло-коляска с ручным приводом для лиц с большим весом комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов)» (код 30.92.20.000-00000023), - отсутствуют характеристики, необходимые Заказчику для поставки товара с целью обеспечения Получателей. В связи с этим, Заказчиком установлены дополнительные характеристики при описании объекта закупки в соответствии со ст. 33 44-ФЗ, которые указаны в табличной части описания объекта закупки.

Эргономика кресел-колясок должна обеспечивать удобное размещение в ней пользователя и свободу движений последнего при перемещениях. Конструкция кресел-колясок должна обеспечивать комфортное положение пользователя, в положении сидя, обеспечивающая длительное пребывание в сидячем положении без утомления и последующих повреждений.

Кресла-коляски должны соответствовать требованиям государственных стандартов ГОСТ Р 51083-2021, ГОСТ Р 50444-2020, ГОСТ Р ИСО 7176-8-2015, ГОСТ Р ИСО 7176-16-2015, технических условий. Кресла-коляски должны отвечать требованиям безопасности для пользователя и сопровождающего лица, а также для окружающих предметов при эксплуатации и техническом обслуживании. Кресла-коляски должны быть оборудованы системой торможения, обеспечивающей удержание кресла-коляски с пользователем в неподвижном состоянии.

Маркировка кресла-коляски должна содержать:

- наименование производителя (товарный знак предприятия-производителя);

- адрес производителя;

- обозначение типа (модели) кресла-коляски (в зависимости от модификации);

- дату выпуска (месяц, год);

- артикул модификации кресла-коляски;

- серийный номер данного кресла-коляски.

- рекомендуемую максимальную массу пользователя.

В комплект поставки должно входить:

- набор инструментов;

- инструкция для пользователя (на русском языке);

- гарантийный талон (с отметкой о произведенной проверке контроля качества).

Получатель имеет право выбора одного из способов получения Товара: по месту жительства Получателя или в пунктах выдачи.

Поставщик должен располагать сервисной службой, находящейся на территории ХМАО-Югры для обеспечения гарантийного ремонта поставляемых кресел-колясок.

Поставщик обязан представить Заказчику копии действующих регистрационных удостоверений, выданных Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения (в случае, если Товар подлежит регистрации), и (или) декларации о соответствии или сертификата соответствия поставляемого Товара либо иных документов, свидетельствующих о качестве и безопасности Товара, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, при поступлении Товара. В случае окончания срока действия указанных документов до полного исполнения обязательств по государственному контракту Поставщик в установленные законодательством Российской Федерации сроки обязан обеспечить их продление либо получение новых.

Для целей настоящей закупки используется терминология, определенная Приказом Минтруда России от 13.02.2018 г. № 86 н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. № 2347-р.

Гарантийный срок на товар устанавливается со дня подписания Акта приемки поставленного Товара и составляет 12 (двенадцать) месяцев. В течение этого срока Поставщик производит замену или ремонт товара за счет собственных средств. В случае если производителем гарантийный срок на комплектующие товара указан более 12 (двенадцати) месяцев, Поставщик производит замену комплектующих товара в течение срока, указанного производителем.