Приложение № 1

к Извещению

Описание объекта закупки

Выполнение работ по изготовлению протезов верхних конечностей

Техническое задание

ОКПД2: 32.50.22.121

Изделия должны соответствовать требованиям стандартов серии ГОСТ Р 52770-2023 «Изделия медицинские. Система оценки биологического действия. Общие требования безопасности».

Изделия должны соответствовать требованиям стандартов серии ГОСТ ISO 10993-1-2021 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования в процессе менеджмента риска».

Изделия должны соответствовать требованиям стандартов серии ГОСТ ISO 10993-5-2023 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность методами in vitro».

Изделия должны соответствовать требованиям стандартов серии ГОСТ ISO 10993-10-2023 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования сенсибилизирующего действия».

Изделия должны соответствовать требованиям стандартов серии ГОСТ Р ИСО 22523-2007 «Протезы конечностей и ортезы наружные. Требования и методы испытаний».

Изделия должны соответствовать требованиям стандартов серии ГОСТ Р ИСО 56138-2021 «Протезы верхних конечностей. Технические требования».

| - № п/п | - Наименование изделия¹ | Описание функциональных и технических характеристик изделия ² |
| --- | --- | --- |
| 1 | 8-02-01 Протез кисти рабочий, в том числе при вычленении и частичном вычленении кисти | Протез кисти рабочий предназначен для протезирования инвалидов, имеющих ампутационные и (или) врожденные дефекты верхних конечностей с целью осуществления самообслуживания и занятий трудовой деятельности. Протез состоит из приемной гильзы индивидуального изготовления с использованием примерочной гильзы изготовленной по гипсовому слепку с культи инвалида, с постоянной гильзой из кожи и(или) литьевого слоистого пластика, комплекта полуфабрикатов с приемником для насадок; комплекта насадок, назначаемых с учетом профессиональной деятельности и потребности в них при работе и самообслуживании. Управление функциями протеза осуществляется здоровой рукой, протезом или культей второй конечности, или приспособительными движениями инвалида. Фиксация протеза на культе за счет крепления с индивидуальной подгонкой. Гарантийный срок 7 месяцев со дня выдачи и подписания Акта сдачи-приемки Изделия Получателем. |
| 2 | 8-01-02 Протез кисти косметический, в том числе при вычленении и частичном вычленении кисти | Протез кисти косметический предназначен для протезирования инвалидов при вычленении и частичном вычленении кисти с целью частичного восполнения утраченных геометрических и эстетических параметров верхней конечности в пределах кисти. Протез состоит из силиконовой косметической оболочки с гнущимися пальцами, с имитацией кожного рисунка; внутренняя полость соответствует особенностям культи. Внешняя форма искусственной кисти, цвет приближены к форме, размеру и цвету здоровой руки. Для защиты культи от трения в приемной гильзе используются чехлы трикотажные. Изделие может быть оснащено дополнительным креплением индивидуального изготовления по назначению. Тип изделия по назначению - постоянный. Гарантийный срок 12 месяцев со дня выдачи и подписания Акта сдачи-приемки Изделия Получателем. |
| 3 | 8-01-02 Протез кисти косметический, в том числе при вычленении и частичном вычленении кисти | Протез кисти косметический предназначен для протезирования инвалидов при вычленении и частичном вычленении кисти с целью частичного восполнения утраченных геометрических и эстетических параметров верхней конечности в пределах кисти. Протез состоит из кисти косметической из ПВХ, однослойной или двухслойной, или пластизоля; внутренняя полость соответствует особенностям культи. Для защиты культи от трения в приемной гильзе используются чехлы трикотажные. Внешняя форма искусственной кисти, цвет приближены к форме, размеру и цвету здоровой руки. Изделие может быть оснащено дополнительным креплением индивидуального изготовления по назначению. Тип протеза по назначению - постоянный. Гарантийный срок 2 месяца со дня выдачи и подписания Акта сдачи-приемки Изделия Получателем. |
| 4 | 8-02-02 Протез предплечья рабочий | Протез предплечья рабочий предназначен для осуществления самообслуживания и занятий трудовой деятельностью. Протез состоит из приемной гильзы индивидуального изготовления с использованием примерочной гильзы изготовленной по гипсовому слепку с культи инвалида, с постоянной гильзой из кожи и(или) литьевого слоистого пластика и(или) высокотемпературного термопласта; комплекта полуфабрикатов для рабочих протезов верхних конечностей с приемником для насадок; комплекта насадок, назначаемых с учетом профессиональной деятельности и потребности в них при работе и самообслуживании. Управление функциями протеза осуществляется здоровой рукой, протезом или культей второй конечности, или приспособительными движениями инвалида. Фиксация протеза на культе за счет крепления с индивидуальной подгонкой или за счет формы приемной гильзы. Тип изделия по назначению - постоянный. Гарантийный срок 7 месяцев со дня выдачи и подписания Акта сдачи-приемки Изделия Получателем. |
| 5 | 8-03-02 Протез предплечья активный (тяговый) | Протез предназначен для частичной компенсации врожденных и ампутационных дефектов предплечья при сохраненном локтевом суставе. Подходит для взрослых и детей от 2-х лет. Протез состоит из: - модуля кисти с пальцами; - механизма пассивной ротации кисти; - модуля предплечья (шарнирно соединен с плечевой аркой); - плечевой арки с закрепленной манжетой; - тросов, натянутых от пальцев к плечевой арке протеза; - культеприемной гильзы. Пластиковый корпус предплечья и плечевая арка протеза изготавливается индивидуально методом 3D-печати в соответствии с размерами культи и здоровой руки (при наличии) пользователя. Это позволяет учесть особенности травмы пользователя и сделать протез максимально удобным и функциональным. Остальные элементы протеза имеют стандартные типоразмеры. Ладонь и кончики пальцев оснащены противоскользящими силиконовыми накладками (ладошка и напальчники). Могут быть оснащены токопроводящими напальчниками черного цвета. Управление: От пальцев к плечевой арке протеза натянуты тросы. Положение пальцев протеза регулируется движением культи в локтевом суставе, которое вызывает натяжение / ослабление тросов: - при сгибе культи в локте тросы натягиваются, и пальцы протеза сжимаются (осуществляется схват); - при разгибании культи в локте тросы расслабляются, и пальцы протеза разжимаются (схват раскрывается). В протезе возможна индивидуальная настройка натяжения тросов. Это позволит учитывать индивидуальную амплитуду движений культи в локтевом суставе совместно с протезом, настроить степень раскрытия и смыкания пальцев протеза, а также отзывчивость протеза к движению культи в локте, чтобы пальцы протеза сжимались от большего или меньшего движения. Культеприемная гильза: Гильза изготавливается индивидуально по гипсовому слепку культи пользователя из термолина. Гарантийный срок 12 месяцев со дня выдачи и подписания Акта сдачи-приемки Изделия Получателем. |
| 6 | 8-01-03 Протез предплечья косметический | Протез предплечья косметический предназначен для частичного восполнения утраченных в результате ампутации или при врожденном дефекте эстетических свойств верхней конечности. Протез состоит из приемной гильзы индивидуального изготовления с использованием примерочной гильзы изготовленной по гипсовому слепку с культи инвалида, с постоянной гильзой из кожи и(или) литьевого слоистого пластика и(или) высокотемпературного термопласта; кисти косметической из ПВХ, однослойной или двухслойной или пластизоля. Управление функциями протеза осуществляется здоровой рукой, протезом или культей второй конечности, или приспособительными движениями инвалида. Фиксация протеза на культе за счет крепления с индивидуальной подгонкой или за счет формы приемной гильзы. Тип протеза по назначению - постоянный. Гарантийный срок 12 месяцев со дня выдачи и подписания Акта сдачи-приемки Изделия Получателем. Гарантийный срок косметической кисти 3 месяца со дня выдачи и подписания Акта сдачи-приемки Изделия Получателем. |
| 7 | 8-01-03 Протез предплечья косметический | Протез предплечья косметический предназначен для частичного восполнения утраченных в результате ампутации или при врожденном дефекте эстетических свойств верхней конечности. Протез состоит из: приемной гильзы индивидуального изготовления с использованием примерочной гильзы изготовленной по гипсовому слепку с культи инвалида, с постоянной гильзой из кожи и(или) литьевого слоистого пластика и(или) высокотемпературного термопласта; силиконовой косметической оболочки с имитацией анатомического кожного рисунка здоровой конечности, с гнущимися пальцами, с имитацией кожного рисунка; внутренняя полость соответствует особенностям культи. Управление функциями протеза осуществляется здоровой рукой, протезом или культей второй конечности, или приспособительными движениями инвалида. Фиксация протеза на культе за счет крепления с индивидуальной подгонкой или за счет формы приемной гильзы. Тип протеза по назначению - постоянный. Гарантийный срок 12 месяцев со дня выдачи и подписания Акта сдачи-приемки Изделия Получателем. Гарантийный срок косметической кисти 12 месяцев со дня выдачи и подписания Акта сдачи-приемки Изделия Получателем. |
| 8 | 8-01-04 Протез плеча косметический | Протез плеча косметический предназначен для протезирования инвалидов с целью частичного восполнения утраченных геометрических и эстетических параметров верхней конечности. Протез состоит из: приемной гильзы индивидуального изготовления с использованием примерочной гильзы, изготовленной по гипсовому слепку с культи инвалида, с постоянной гильзой из кожи и(или) литьевого слоистого пластика и(или) высокотемпературного термопласта; узла локоть-предплечье пассивного со ступенчатой или бесступенчатой фиксацией с вращающимся плечевым шарниром или без него; кисти косметической из ПВХ однослойной или двухслойной или пластизоля. Управление функциями протеза осуществляется здоровой рукой, протезом или культей второй конечности, или приспособительными движениями инвалида. Фиксация протеза на культе за счет крепления с индивидуальной подгонкой или за счет формы приемной гильзы. Тип изделия по назначению - постоянный. Гарантийный срок 7 месяцев со дня выдачи и подписания Акта сдачи-приемки Изделия Получателем. Гарантийный срок на косметическую кисть 3 месяца со дня выдачи и подписания Акта сдачи-приемки Изделия Получателем. |
| 9 | 8-01-04 Протез плеча косметический | Протез плеча косметический предназначен для протезирования инвалидов с целью частичного восполнения утраченных геометрических и эстетических параметров верхней конечности. Протез состоит из: приемной гильзы индивидуального изготовления с использованием примерочной гильзы, изготовленной по гипсовому слепку с культи инвалида, с постоянной гильзой из кожи и(или) литьевого слоистого пластика и(или) высокотемпературного термопласта; узла локоть-предплечье пассивного со ступенчатой или бесступенчатой фиксацией с вращающимся плечевым шарниром или без него; силиконовой косметической оболочки с имитацией анатомического кожного рисунка здоровой конечности; с косметической облицовкой при необходимости. Управление функциями протеза осуществляется здоровой рукой, протезом или культей второй конечности, или приспособительными движениями инвалида. Протез позволяет осуществлять ротацию кисти, сгибание-разгибание в локтевом шарнире, ступенчатую или бесступенчатую фиксацию в промежуточных положениях, ротацию предплечья относительно плеча. Фиксация протеза на культе за счет крепления с индивидуальной подгонкой или за счет формы приемной гильзы. Тип изделия по назначению - постоянный. Гарантийный срок 12 месяцев со дня выдачи и подписания Акта сдачи-приемки Изделия Получателем . Гарантийный срок на косметическую кисть 12 месяцев со дня выдачи и подписания Акта сдачи-приемки Изделия Получателем . |
|  |  | Итого |

¹В соответствии с Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» обеспечение   инвалидов техническими средствами реабилитации (далее – ТСР) осуществляется территориальными органами Фонда на основании индивидуальных программ реабилитации или абилитации   инвалидов (далее – ИПРА), разрабатываемых федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы и определяется Правилами обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации и отдельных категорий граждан из числа ветеранов протезами (кроме зубных протезов), протезно-ортопедическими изделиями, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 07.04.2008 № 240. Наименование товара определено на основании Приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13.02.2018 г. N 86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. № 2347-р».

²В техническом задании используются требования к объекту закупки на основании пунктов 1,2 ч.1 ст.33 44-ФЗ, связанные с потребностью Заказчика по обеспечению   инвалидов техническими средствами реабилитации и использование показателей и требований обусловлено необходимостью приобретения технических средств реабилитации в качестве устройств, содержащих технические решения, используемые для компенсации или устранения стойких ограничений жизнедеятельности   инвалидов.

Консультант отдела обеспечения инвалидов ТСР                                                                           Е.В. Мартынов