ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

Поставка кресел-колясок с электроприводом

#### Требования к качеству изделий:

В соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» и Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2012г. № 1416 «Об утверждении правил государственной регистрации медицинских изделий» на все товары должны быть действующие регистрационные удостоверения.

| № п/п | Наименование объекта закупки | Показатели, позволяющие определить соответствие поставляемого товара установленным требованиям |  | Количество (шт.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Показатели, которые не могут изменяться | Показатели, в отношении которых Заказчиком установлены максимальные и (или) минимальные значения закупаемого товара |  |
| 1 | Кресло-коляска с электроприводом и электронным управлением (направлением движения) (кресло-коляска с электроприводом и аккумуляторные батареи к ней для использования в помещении) (название из ПРП) | - Рост 169 см, вес 54 кг (получателя); - глубина сиденья 50 см; - высота подлокотника 34-36 см (регулируемая); - высота подножек 43 см; - высота сиденья 48 см; - высота спинки 48 см; - общая длина изделия 100 см; - общая ширина изделия 57 см; - «вид спинки» - с регулируемым углом наклона 30 градусов; - «вид подлокотников» - регулируемые по высоте; - «вид подножки» - регулируемая по высоте; - «приспособления» - нагрудный ремень; - преодолеваемая высота препятствий 5 см; - тип шин цельнолитые; - грузоподъемность 100 кг; - ширина сиденья 38-48 см (регулируемая). | Не установлено | ## 1 |
| 2 | Кресло-коляска с электроприводом (для инвалидов и детей инвалидов) и аккумуляторные батареи к ней (название из ПРП) | - ширина сиденья 44 см; - глубина сиденья 50 см; - высота подлокотников 20 см; - высота подножки 45 см; - высота спинки сиденья 50 см; - вид подлокотников – съемные и регулируемые по высоте; - вид подножки – регулируемая по высоте, с регулируемой опорой стопы, с регулируемым углом наклона; - привод задний; - электрический способ регулировки угла наклона подножек; - электрический способ регулировки угла наклона спинки сиденья; - электрический способ регулировки угла наклона сиденья 45 градусов; - электрический способ регулировки высоты сиденья лифт 35 см; - электроосвещение в соответствии с международными стандартами (StVZO); -контурное сиденье с ярко выраженным контуром; - контурный подголовник мягкий; -шины пневматические; - амортизаторы передних и задней подвесок; - пульт управления с параллельным отведением с LCD дисплеем. TEN 120 А; - поясной ремень - максимальный уклон подъема/спуска 17%; - разъём для внешних источников питания 12 V и USB; - скорость до 14 км/ч. | Не установлено | 1 |
| Итого: |  |  |  | 2 |
| Требования, предъявляемые к качеству, безопасности, упаковке, маркировке, транспортированию, техническим и функциональным характеристикам Товара, гарантии. |  |  |  |  |
| Кресло-коляска для людей с ограниченными возможностями передвижения, приводимое в движение при помощи электропривода и с помощью лица сопровождающего, пользователя (при отключенном электроприводе), предназначено для передвижения в помещениях и на улице по дорогам с твердым и грунтовым покрытием. Материалы, применяемые для изготовления кресла-коляски, не должны содержать токсичных компонентов, а также воздействовать на цвет поверхности пола, одежды, кожи пользователя, с которым контактируют те или иные детали кресла-коляски при ее нормальной эксплуатации. Обивка сиденья не должна пропускать органические выделения и должна поддаваться санитарной обработке. Наружные поверхности кресла-коляски должны быть устойчивы к воздействию 1% раствора монохлорамина ХБ и растворов моющих средств, применяемых при дезинфекции. Материалы, применяемые для обивки мягких элементов кресла-коляски, и пластик, используемый при изготовлении подножек и подлокотников кресла коляски с электроприводом, должны быть стойки к возгоранию по ГОСТ Р ИСО 7176-16-2015 «Кресла-коляски часть 16. Стойкость к возгоранию устройств поддержания положения тела». При выключенном питании, разрядке или отключении аккумулятора коляска должна автоматически блокироваться электромагнитным тормозом или иметь тормоза стояночные и электродинамические (за счет генераторного режима мотор-колес). Кресла-коляска должна иметь возможность при отключении электропривода перемещаться в ручном режиме. Кресло-коляска с электроприводом должна соответствовать требованиям следующих стандартов: - государственный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 50267.0-92 "Изделия медицинские электрические. Часть 1. Общие требования безопасности", утвержденный и введенный в действие постановлением Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации и метрологии от 14 сентября 1992 г. N 1169 (М.: ИПК Издательство стандартов, 1996); - национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 7176-14-2012 "Кресла- коляски. Часть 14. Электросистемы и системы управления кресло-коляски с электроприводом и скутеров. Требования и методы испытаний", утвержденный и введенный в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 16 ноября 2012 г. N 934-ст "Об утверждении национального стандарта" (М.: Стандартинформ, 2014) (утрачивает силу 01.11.2024, взамен вводится в действие ГОСТ Р ИСО 7176-14-2024); - национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 7176-21-2015 "Кресла- коляски. Часть 21. Требования и методы испытаний для обеспечения электромагнитной совместимости кресел-коляски с электроприводом и скутеров с зарядными устройствами", утвержденный приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 28 октября 2015 г. N 2176-ст "Об утверждении национального стандарта" (М.: Стандартинформ, 2016); - национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 7176-25-2015 "Кресла- коляски. Часть 25. Аккумуляторные батареи и зарядные устройства для питания кресел-колясок", утвержденный приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 28 октября 2015 г. N 2177-ст "Об утверждении национального стандарта" (М.: Стандартинформ, 2016). Маркировка кресло-коляски должна содержать: - наименование производителя (товарный знак предприятия-производителя); - адрес производителя; - обозначение типа (модели) кресло-коляска (в зависимости от модификации); - дату выпуска (месяц, год); - артикул модификации кресло-коляска; - серийный номер данного кресла-коляски; - рекомендуемую максимальную массу пользователя. Гарантийный срок эксплуатации товара 12 (двенадцать) месяцев со дня поставки товара Получателю и подписания акта поставки товара Получателем и Поставщиком или получения Товара Получателем посредством службы доставки (почтовым отправлением). В случае гарантийного ремонта (осмотр, ремонт товара и другие процедуры) оплата расходов на проезд Получателя к месту выполнения работ и обратно осуществляется Поставщиком. Обязательно наличие гарантийных талонов на сервисное обслуживание, дающих право на бесплатный ремонт товара во время гарантийного срока пользования. Обязательно указание адресов специализированных мастерских, в которые следует обращаться для гарантийного ремонта товара или устранения неисправностей. Обеспечение возможности ремонта при обеспечении Получателей кресло-колясками осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей». Срок гарантийного ремонта со дня обращения Получателя не должен превышать 20 (двадцати) рабочих дней. Транспортировка товара должна осуществляться любым видом крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта. Упаковка товара должна обеспечивать его защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования и хранения. В комплект товара должна входить эксплуатационная документация. Все необходимые руководства пользователя (инструкции по эксплуатации) должны быть на русском языке. На кресло-коляске должны быть указаны: товарный знак предприятия-производителя; обозначение типа (модели) кресло-коляски; обозначение технических условий; дата изготовления (год, месяц); страна изготовитель; знак соответствия при обязательной сертификации в законодательно регулируемой сфере, если это определено системой сертификации. Поставщик должен гарантировать, что товар передается свободным от прав третьих лиц и не является предметом залога, ареста или иного обременения. |  |  |  |  |

Кресло-коляски должны иметь установленный производителем срок службы, который со дня подписания Акта приема-передачи товара пользователем имеет величину, не менее срока пользования, утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 05.03.2021 № 107н «Об утверждении Сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями».

Место поставки товара: поставщик обязан предоставить Товар Получателям согласно реестра направлений в пределах административных границ (Удмуртской Республики) право выбора одного из способов получения Товара:

- по месту жительства (месту пребывания, фактического проживания) Получателя, в том числе службой доставки (почтовым отправлением) с документом/уведомлением о вручении, подтверждающим факт доставки Товара;

- в стационарных пунктах выдачи, организованных в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 июля 2015 г. N 527н "Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи.

Поставщик обязан установить график работы пунктов выдачи Товара, включая работу в один из выходных дней.

Срок поставки товара: кресел-колясок в течение 120 (ста двадцати) рабочих дней с момента получения Поставщиком реестра направлений, оформленного заказчиком, но не позднее 10 декабря 2024г.